## Slide 1
Fördjupad mätteknik
Strömtång, isolation, oscilloskop och osäkerhet
Vecka 44 · Tisdag 27 oktober · 15.00–16.00
Del 3 av 5 · Elteknik och ellära
Tisdag 27 oktober
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
1

## Slide 2
Kursplanen i dag
LM-4
Du kan mäta spänning, ström och resistans i likström, växelström och trefas.
LM-6
Du arbetar elsäkert när du mäter, kontrollerar och letar fel.
LM-8
Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.
Efter lektionen kan du
1. välja mätprincip för en definierad fråga.
2. mäta säkert med isolationsprovare och oscilloskop.
3. tolka mätdata tillsammans med instrumentets begränsningar.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
2

## Slide 3
Startfråga
Varför kan en strömtång visa nästan noll runt en kabel där lasten drar 10 A?
Skriv en gissning i chatten, med ett ord om varför.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
3

## Slide 4
Så går lektionen till
15.00
Start och startfråga
15.05
Pass 1: Mätkedja, strömtång, isolation och jordtag (avsnitt 1–4) och ett exempel
15.25
Övning 3.1–3.3 tillsammans
15.40
Pass 2: Oscilloskop, felgräns och kalibrering (avsnitt 5–7) och ett exempel
15.55
Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
4

## Slide 5
Mätkedjan och enheterna
Varje led i mätkedjan påverkar vad visningen betyder.
En givare kan omvandla ström till en liten spänning.
Känslighet i mV/A talar om hur signalen räknas om.
Probfaktor korrigerar visningen bara om instrumentet inte redan gör det.
Mätmetod, område och driftvillkor behövs för att tolka varje resultat.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 1
5

## Slide 6
Strömtångens mätprincip
Fram- och returström kan ta ut varandra.
En strömtång känner det magnetfält som omslutna strömmar skapar.
För lastström omsluts normalt en ledare.
Differensström: alla aktiva ledare genom tången, faserna och N om den finns, men inte PE.
Använd en läckströmstång för mA-området. Vid omriktare: true RMS, mät på nätsidan.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 2
6

## Slide 7
Isolationsmätning
Provspänning och metod väljs för utrustningen.
Instrumentet lägger på en definierad provspänning och mäter responsen.
Resultatet påverkas av objekt, temperatur, fukt och mättid.
Verifiera spänningslöshet. Koppla bort isolationsvakt, omriktare och elektronik.
Provspänning enligt utrustningens anvisning, för 440 V-utrustning ofta 500 V DC. Urladda till jord efteråt.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 3
7

## Slide 8
Jordresistansmätning
R = U/I i den förenklade mätmodellen
Metoden behöver skilja jordtagets egenskaper från parallella vägar.
Hjälpelektroder eller selektiva metoder används beroende på systemet.
Mätgeometri och anslutningar påverkar resultatet.
Ett lågt tal utan metodbeskrivning är otillräckligt.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 4
8

## Slide 9
Exempel: resistans från läckström
En stationär resistiv modell ger 0,10 mA vid 250 V provspänning.
R = U/I
1. 0,10 mA = 0,00010 A.
2. R = 250/0,00010 = 2 500 000 Ω.
3. R = 2,5 MΩ efter division med 1 000 000.
Kontroll: 2 500 000 Ω · 0,00010 A = 250 V. Ingen praktisk provning ingår här.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · exempel 1
9

## Slide 10
Övningar tillsammans
Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.
Övning 3.1
Två ledare i tången
Övning 3.2
Tångens utgång
Övning 3.3
Isolationsdata
Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.4–3.6 gör du själv efter lektionen.
nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_3.html
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · 4 Övningar
10

## Slide 11
Oscilloskopets referens
Jordad eller isolerad mätning måste vara planerad.
Ett vanligt bänkinstruments probjord är kopplad till skyddsjord.
Fel anslutning kan skapa en kortslutning mot jord.
Flytande mätningar kräver differentialprob med rätt mätkategori.
I IT-nät ger probjord på en fas ett jordfel och larm, och kortslutning om ett annat fel redan finns.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 5
11

## Slide 12
Osäkerhet och felgräns
Resultatets intervall behöver följa med slutsatsen.
Upplösning, instrumentspecifikation och spridning är olika bidrag.
Enkel summering kan användas som konservativ gräns i uppgifter.
1 % av 50,00 V + 3 steg à 0,01 V ger ±0,53 V.
En full mätosäkerhetsbudget kräver en beskriven modell.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 6
12

## Slide 13
Kalibrering och kontroll
Status, datum, användning och kontrollresultat.
Kalibrering jämför instrumentet med en spårbar referens.
Justering och kalibrering är olika moment.
Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet förblir felfritt efter exempelvis fall, överlast eller skadad ledning.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · avsnitt 7
13

## Slide 14
Exempel: oscilloskopets skalor
En hel period upptar 5 rutor à 2 ms. Visad topp är 1,5 V med 10:1-prob utan automatisk kompensation.
T = rutor · tidsbas; f = 1/T; û = probfaktor · ûvisad
1. T = 5 · 2 = 10 ms = 0,010 s.
2. f = 1/0,010 = 100 Hz.
3. û = 10 · 1,5 = 15 V.
Tidsskalan styr frekvensberäkningen. Probfaktorn korrigerar spänning, inte tid.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik · Del 3 · exempel 2
14

## Slide 15
Avslutsfråga
Vilken del av en mätning måste dokumenteras utöver det visade talet?
Bifoga beräkningar, mätvillkor, felgränser och motiverade slutsatser. Inlämningen senast fredag 30 oktober.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
15

## Slide 16
Sammanfattning
1. Mätkedjan avgör vad visningen betyder. Strömtången mäter summan av de omslutna strömmarna.
2. Isolationsprov görs på ett spänningslöst objekt med elektroniken bortkopplad. Oscilloskopets referens planeras före mätningen.
3. Resultatets intervall följer med slutsatsen. Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet är felfritt efter fall eller överlast.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
16

## Slide 17
Det här gör du nu
1. Läs del 3: alla sju avsnitt och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 3” längst ned på sidan.
2. Gör övning 3.4–3.6 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Gör labben Mätaren påverkar i Multimeterlabbet.
4. Gör isolationsmätningen i Isolationslabbet. Den hör till inlämning 3.
5. Efter pausen 16.00: del 4, Analys av mätresultat.
Inlämningen och analysen av mätdata senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
17

## Slide 18
Källor och fortsatt läsning
Sjöskolan: vecka 44, del 3 Fördjupad mätteknik
Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 4, 6 och 8
Fluke: mätning med strömtång
Tektronix: oscilloskopprober och säkerhet
Megger: jordresistansmätning
Fluke: multimeterns funktioner och mätning
Vecka 44 · Tisdag · Fördjupad mätteknik
18