## Slide 1
Multimeter och mätfel
Mätteknik med enkla fartygsexempel
1

## Slide 2
Välj funktion, uttag och mätpunkter för V, A och Ω.
Beräkna felgräns och jämför med utrustningens krav.
Förklara mätarens påverkan och dokumentera resultatet.
Praktisk inkoppling tränas vid den handledda laborationen.
Mål och upplägg
2
Notes: BILD 2: Mål och upplägg
AVSNITT: Start
Materialet används från början till slut. Många bilder är korta steg i samma koppling. Låt eleven först förklara och sedan räkna. Lärarstödet ger ett förslag för två undervisningspass om cirka 60 minuter vardera.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 3
Spänning U: potentialskillnad mellan två punkter. Enhet volt (V).
Ström I: elektrisk laddning per sekund. Enhet ampere (A).
Resistans R: motstånd mot ström. Enhet ohm (Ω).
Vad du vill mäta avgör hur mätaren ska kopplas.
Spänning, ström och resistans
3
Notes: BILD 3: Spänning, ström och resistans
AVSNITT: Start
Introducera storhet, beteckning och enhet. Spänning gäller mellan två punkter; ström går genom en gren; resistans beskriver motståndet mot ström. V, A och Ω används också på multimeterns funktionsväljare.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 4
Storhet | Läge | Uttag | Koppling | Matning
Spänning | V DC / AC | COM + VΩ | Över två punkter | Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Ström | A DC / AC | COM + rätt A-ingång | I öppnad strömväg | Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Resistans | Ω | COM + VΩ | Över isolerad del | Frånskild, urladdad
Kontinuitet | Summer (pip) | COM + VΩ | Över säkring/ledning | Frånskild, urladdad
Mätläge, uttag och anslutning måste stämma överens.
Mätningen börjar med rätt koppling
4
Notes: BILD 4: Mätningen börjar med rätt koppling
AVSNITT: Mätning
Visa en rad i taget med pekaren. Eleven ska ange både koppling och matningstillstånd.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 5
12 V-källa
F1 · säkring
S1 · brytare
H1 · hyttlampa
SELV: 12 V med skyddande avskiljning. Källan är strömbegränsad.
Delarna i vår undervisningsmodell
5
Notes: BILD 5: Delarna i vår undervisningsmodell
AVSNITT: Mätning
Illustrationen visar komponenternas utseende och har inga ledningar. Be eleven hitta matning, säkring, brytare och lampa. Nästa bild visar motsvarande symboler. SELV innebär även skyddande avskiljning, inte bara låg spänning.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 6
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
F1 skyddar kretsen.
S1 sluter eller bryter.
H1 är lasten.
P1 och P2 är lampans två anslutningar. Returen går till källan.
Samma delar som kopplingsschema
6
Notes: BILD 6: Samma delar som kopplingsschema
AVSNITT: Mätning
Koppla varje symbol till föregående illustration. Följ strömvägen från källans plus, genom F1 och S1, genom H1 och tillbaka till minus. S1 är sluten här.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 7
10 A
mA
COM
VΩ
12,00 V
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Skärmen visar tal, enhet och mätläge.
Vredet väljer vad mätaren ska mäta.
COM är uttaget för svart ledning.
Röd ledning: VΩ eller avsedd strömingång.
Förenklad undervisningsmätare. Det verkliga instrumentets manual styr uttag och gränser.
En multimeter genom hela lektionen
7
Notes: BILD 7: En multimeter genom hela lektionen
AVSNITT: Mätning
Mätaren är en förenklad undervisningsmodell, inte en viss produkt. Den har separata 10 A-, mA-, COM- och VΩ-uttag. Kontrollera alltid märkningen och manualen på skolans verkliga instrument. COM ska inte tolkas som skyddsjord.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 8
12,00
V
DC
Tal
Volt
Likspänning
AC = växelspänning. Autorange = automatiskt mätområde.
Du väljer fortfarande funktion och rätt uttag.
Tal enhet och mätläge
8
Notes: BILD 8: Tal enhet och mätläge
AVSNITT: Mätning
Peka på varje del av avläsningen. För vår rigg används DC. Förklara att autorange bara väljer område och inte rätt funktion eller uttag.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 9
Vad ska mätas, mellan vilka punkter och ungefär hur mycket?
Är mätare, sladdar och mätspetsar hela?
Stämmer funktion, uttag och mätområde?
Är kopplingen kontrollerad innan matningen slås på?
I riggen sker omkoppling med matningen frånkopplad.
Förkontroll före varje mätning
9
Notes: BILD 9: Förkontroll före varje mätning
AVSNITT: Mätning
Tillämpa frågorna på H1. Förväntat ungefär 12 V när källan är på, F1 hel och S1 sluten. Undersök instrument, sladdar och spetsar. Växla koppling med matningen frånkopplad.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 10
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
Var ska röd och
svart spets sitta?
Vilka uttag?
Vilket mätläge?
Förväntat värde när kretsen är i drift: ungefär 12 V.
Övning 1 Spänningen över H1
10
Notes: BILD 10: Övning 1 Spänningen över H1
AVSNITT: Mätning
Ge 45–60 sekunder innan lösningen visas. Eleverna anger två punkter, uttag och läge. Ingen praktisk egeninkoppling i distanslektionen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 11
Matningen frånkopplad under förberedelsen
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Svart till COM. Röd till VΩ. Välj V DC.
Spänning Funktion och uttag
11
Notes: BILD 11: Spänning Funktion och uttag
AVSNITT: Mätning
Visa först COM och VΩ. Välj V DC och ett område som täcker väntad spänning. Kretsen är avstängd vid förberedelsen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 12
Matningen frånkopplad under förberedelsen
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
P2 är vår jämförelsepunkt. COM betyder inte automatiskt jord.
Spänning Svart spets till P2
12
Notes: BILD 12: Spänning Svart spets till P2
AVSNITT: Mätning
Följ svart ledning hela vägen från COM till P2. P2 är referenspunkten i denna mätning. Det är ingen anslutning till jord eller skrov.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 13
Matningen frånkopplad under förberedelsen
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Mätaren ligger parallellt över H1. Lampkretsen är obruten.
Spänning Röd spets till P1
13
Notes: BILD 13: Spänning Röd spets till P1
AVSNITT: Mätning
Följ röd ledning från VΩ till P1. Lampans vanliga ledningar är kvar. Mätaren ligger över lampans två anslutningar.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 14
Matning på efter kontroll av kopplingen
F1
S1
+
−
12 V DC
PÅ
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
12,00 V
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Visningen gäller P1 jämfört med P2. Här visar modellen 12,00 V.
Spänning Avläsning och facit
14
Notes: BILD 14: Spänning Avläsning och facit
AVSNITT: Mätning
Kontrollera kopplingen, slå därefter på riggens matning. Den idealiserade visningen är 12,00 V. I en verklig rigg noteras faktisk avläsning. Bekräfta båda uttagen och mätpunkterna.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 15
Spetsarna har bytt plats med matningen av. Nu är matningen på.
F1
S1
+
−
12 V DC
PÅ
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
−12,00 V
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Samma spänningsskillnad. Omvänd polaritet ger minustecken.
Spänning Om spetsarna byter plats
15
Notes: BILD 15: Spänning Om spetsarna byter plats
AVSNITT: Mätning
Frånkoppla matningen före byte av spetsarnas placering. Kontrollera kopplingen och slå sedan på igen. Förutsäg tecknet innan avläsningen visas. Samma två punkter, men omvänd jämförelse ger negativt tecken. Det gör inte DC-spänningen till AC.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 16
F1
S1
+
−
12 V DC
PÅ
H1
P1
P2
V
Mätaren jämför
två punkter.
Hög ingångsresistans
ger liten mätarström.
Kopplingen följer vad instrumentet ska mäta.
Varför kopplas voltmetern parallellt
16
Notes: BILD 16: Varför kopplas voltmetern parallellt
AVSNITT: Mätning
Knyt regeln till mätarens funktion. En voltmeter jämför potentialen i två punkter och har hög ingångsresistans. Senare visas varför även dess lilla ström kan påverka en givarkrets.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 17
Matningen frånkopplad
F1
S1
K1
K2
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
Hur fyller mätaren
öppningen K1–K2?
Vilket uttag måste
röd ledning flyttas till?
All ström i lampgrenen måste gå genom mätaren.
Övning 2 Strömmen genom H1
17
Notes: BILD 17: Övning 2 Strömmen genom H1
AVSNITT: Mätning
Eleven ska föreslå en seriekoppling mellan K1 och K2. Matningen är frånkopplad. Det ska finnas en enda strömväg genom instrumentet.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 18
Matningen frånkopplad
F1
S1
K1
K2
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
A DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Öppna K1–K2. Välj A DC och lämplig strömingång.
Ström Öppnad strömväg
18
Notes: BILD 18: Ström Öppnad strömväg
AVSNITT: Mätning
Koppla från matningen före ändring. Ta bort länken K1–K2. Välj A DC. Strömingång, område, säkring och tidsgräns måste passa instrument och väntad ström. Modellen visar 10 A-ingång som exempel.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 19
Matningen frånkopplad
F1
S1
K1
K2
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
A DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
K1 till röd strömingång. Svart COM till K2. Kontroll före start.
Ström Mätaren fyller öppningen
19
Notes: BILD 19: Ström Mätaren fyller öppningen
AVSNITT: Mätning
Följ den röda ledningen från K1 till strömingången, genom mätaren och från COM via svart till K2. Låt handledaren kontrollera innan riggen energiseras.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 20
Matning på efter handledarens kontroll
F1
S1
K1
K2
+
−
12 V DC
PÅ
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
0,10 A
A DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Exempelvisning
Mätaren ligger i serie. Anteckna den verkliga avläsningen med enhet.
Ström Avläsning och facit
20
Notes: BILD 20: Ström Avläsning och facit
AVSNITT: Mätning
0,10 A är en illustrativ avläsning, inte ett påstående om skolans lampa. Hela lampströmmen passerar mätaren. Värdet bestäms av den aktuella lasten och driftläget.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 21
Matningen frånkopplad
F1
S1
+
−
12 V-källa
AV
H1
P1
P2
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Frånkoppla. Ta bort mätaren. Återställ länken och flytta röd till VΩ.
Ström Återställning efter mätningen
21
Notes: BILD 21: Ström Återställning efter mätningen
AVSNITT: Mätning
Slå från före borttagning. Återställ länken K1–K2 och flytta den röda ledningen till VΩ. Visad krets är återställd men inte energiserad.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 22
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Eleven vill mäta 12 V.
Spetsarna är ännu inte anslutna.
Vad måste ändras? Vilken risk finns?
Diskussionsbild. Den felaktiga kopplingen ska inte provas.
Övning 3 Vad är fel före anslutning
22
Notes: BILD 22: Övning 3 Vad är fel före anslutning
AVSNITT: Mätning
Visa denna fråga före facit. Spetsarna är inte anslutna till kretsen. Vredet står på V DC men röd ledning sitter i strömingången.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 23
10 A
mA
COM
VΩ
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Röd ledning ska sitta i VΩ.
Kontrollera också V DC och mätområdet.
Strömingången har en låg resistans.
En strömingång över källan kan orsaka kortslutning.
Facit Röd ledning tillbaka till VΩ
23
Notes: BILD 23: Facit Röd ledning tillbaka till VΩ
AVSNITT: Mätning
Det räcker inte att vrida till V. Strömingången kan skapa kortslutning om den kopplas över en källa. Visa rätt uttag tydligt och förklara den låga resistansen i strömvägen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 24
Koppla bort matningen och kontrollera att spänningen är borta.
Hantera eventuell lagrad energi med säker metod.
Lossa minst en anslutning när en komponent ska mätas.
I Ω-läget kommer testsignalen från instrumentet.
Resistans Mätaren använder egen provström
24
Notes: BILD 24: Resistans Mätaren använder egen provström
AVSNITT: Mätning
Förklara varför extern spänning inte får finnas vid ohmmätning. Mätaren skickar en liten testsignal och beräknar resistansen. Lagrad energi ska hanteras enligt säker metod och under handledning. Källa: https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 25
Matningen frånkopplad, spänningen kontrollerad och lagrad energi hanterad
R₁
1 kΩ
Lös resistor
Ingen yttre matning
10 A
mA
COM
VΩ
Ω
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Svart till COM, röd till VΩ och välj Ω.
Resistans En isolerad komponent
25
Notes: BILD 25: Resistans En isolerad komponent
AVSNITT: Mätning
Vi lämnar nu lampan och använder en lös resistor R1 för ett tydligt siffervärde. Resistorn är separerad från övriga strömvägar. Detta är ett nytt komponentexempel, inte lampans varma resistans.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 26
Ingen yttre matning
R₁
1 kΩ
Lös resistor
Ingen yttre matning
10 A
mA
COM
VΩ
1,000 kΩ
Ω
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
En spets på varje anslutning. Här är 1 kΩ samma sak som 1 000 Ω.
Resistans Mät över komponenten
26
Notes: BILD 26: Resistans Mät över komponenten
AVSNITT: Mätning
Följ båda ledningarna. Idealiskt 1 kΩ, verkligt värde påverkas av tolerans och mätfel. Det är komponentens två anslutningar som jämförs.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 27
Matningen frånkopplad och spänningen kontrollerad
Spetsarna mot varandra
10 A
mA
COM
VΩ
0,3 Ω
PIP
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Spetsarna mot varandra: låg resistans och normalt ett pip.
Kontinuitet Kontroll av instrument och spetsar
27
Notes: BILD 27: Kontinuitet Kontroll av instrument och spetsar
AVSNITT: Mätning
Välj summerfunktionen på instrumentet, inte en godtycklig Ω-skala. Vissa instrument kräver funktionsknapp. Kontrollera med spetsarna mot varandra. 0,3 Ω är en illustrativ lednings- och kontaktresistans. Källa: https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 28
Säkringen är uttagen ur frånskild utrustning
Uttagen säkring
10 A
mA
COM
VΩ
0,3 Ω
PIP
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Pip betyder låg resistans inom instrumentets pipgräns.
Kontinuitet En hel uttagen säkring
28
Notes: BILD 28: Kontinuitet En hel uttagen säkring
AVSNITT: Mätning
Säkringen är uttagen ur frånskild utrustning. Pipgränsen varierar med instrumentet. Ett pip visar låg resistans men inte att en anslutning klarar driftströmmen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 29
Samma säkring och samma anslutning
Uttagen säkring
10 A
mA
COM
VΩ
OL
PIP
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Här visar OL en bruten väg. OL kan också betyda för hög resistans.
Kontinuitet En bruten strömväg
29
Notes: BILD 29: Kontinuitet En bruten strömväg
AVSNITT: Mätning
Förutsäg utfallet och gå sedan vidare till OL. Inget pip behöver tolkas tillsammans med kontakt, funktion och mätområde. OL betyder att värdet ligger utanför mätområdet, inte universellt att komponenten är trasig.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 30
Matningen frånkopplad. Båda resistorerna sitter kvar.
R₂
1 kΩ
R₁
1 kΩ
Ω
Vad visar Ω-mätaren när båda vägarna är anslutna?
Övning 4 Två möjliga mätvägar
30
Notes: BILD 30: Övning 4 Två möjliga mätvägar
AVSNITT: Mätning
Båda resistorerna sitter kvar. Ingen yttre matning eller lagrad energi. Fråga först om resultatet blir större eller mindre än 1 kΩ. Räkna först efter förutsägelsen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 31
Provströmmen kan gå genom båda motstånden
R₂
1 kΩ
R₁
1 kΩ
Ω
500 Ω
Mätaren ser båda vägarna.
(1 000 Ω · 1 000 Ω) / (1 000 Ω + 1 000 Ω) = 500 Ω
Facit Två lika motstånd parallellt
31
Notes: BILD 31: Facit Två lika motstånd parallellt
AVSNITT: Mätning
Provströmmen delar sig. Rp=1000×1000/(1000+1000)=500 Ω. Koppla resultatet till varför man behöver isolera en komponent.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 32
En anslutning till R₁ är lossad
R₂
1 kΩ
R₁
1 kΩ
Ω
1 000 Ω
En mätväg återstår.
Isolering tar bort en parallell mätväg.
Resistans En gren lossas
32
Notes: BILD 32: Resistans En gren lossas
AVSNITT: Mätning
R1 har en lossad övre anslutning och deltar inte längre i sluten mätväg. Instrumentet mäter då den kvarvarande R2, 1 kΩ. Be eleven peka på avbrottet.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 33
En transient är en mycket kort spänningstopp,
till exempel när en motor kopplas från.
Ett isolationsgenomslag kan bli en kortslutning.
Kretsen kan då mata en farlig ljusbåge.
CAT beskriver den elektriska mätmiljö som
instrumentets skydd har provats för.
Samma driftspänning kan kräva olika CAT-kategori.
CAT och riskerna vid mätning
33
Notes: Förklara muntligt: Skärmen kan visa 230 V både vid en apparat och i en elcentral. Instrumentets skydd måste även klara mätpunktens transienter och felenergi. Kategorin tar hänsyn till var i försörjningen mätningen sker och till tillgänglig kortslutningsström. En transient kan starta ett fel som matningen fortsätter att driva. Följder kan vara elchock, ljusbåge, brand eller söndersprängt instrument. Ange inte att ett ofarligt instrumentfel är det mest sannolika utfallet. CAT anger varken mätnoggrannhet eller en garanti mot felaktig användning.
Källor:
https://www.megger.com/en/safety/measurement-category
https://webstore.iec.ch/en/publication/75915
https://webstore.iec.ch/en/publication/75916

## Slide 34
Givet krav i arbetsplanen: CAT III 600 V
Instrument A | Instrument B
CAT II 1 000 V | CAT III 600 V
Vilket instrument uppfyller det givna märkningskravet?
Övning 5 Vilken märkning räcker
38
Notes: BILD 38: Övning 5 Vilken märkning räcker
AVSNITT: Mätning
Detta är en avgränsad märkningsjämförelse. Kravet är givet. Be eleverna motivera både kategori och spänning.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 35
B
CAT III 600 V
B uppfyller båda delarna av kravet.
CAT II 1 000 V ersätter inte CAT III 600 V.
Mätare och mätsladdar måste båda uppfylla kravet.
Facit Instrument B uppfyller kravet
39
Notes: BILD 39: Facit Instrument B uppfyller kravet
AVSNITT: Mätning
A når högre märkspänning men fel kategori. B matchar det givna kravet. Detta innebär inte komplett godkännande för ett verkligt arbete. Mätpunkt, skick, sladdar och manual ska fortfarande bedömas.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 36
Storhet | Läge | Uttag | Koppling | Matning
Spänning | V DC / AC | COM + VΩ | Över två punkter | Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Ström | A DC / AC | COM + rätt A-ingång | I öppnad strömväg | Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Resistans | Ω | COM + VΩ | Över isolerad del | Frånskild, urladdad
Kontinuitet | Summer (pip) | COM + VΩ | Över säkring/ledning | Frånskild, urladdad
Mätläge, uttag och anslutning måste stämma överens.
Kontrollpunkt Koppling och matning
40
Notes: BILD 40: Kontrollpunkt Koppling och matning
AVSNITT: Mätning
Visa en rad i taget med pekaren. Eleven ska ange både koppling och matningstillstånd.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 37
Upplösning: minsta steget på skärmen.
Felgräns: instrumentets angivna högsta avvikelse.
Tolerans: det tillåtna området för utrustningen.
De tre begreppen svarar på olika frågor.
Hur tillförlitligt är mätvärdet
41
Notes: BILD 41: Hur tillförlitligt är mätvärdet
AVSNITT: Mätvärde
Nu hålls avläsning, felgräns, tolerans och protokoll samman. Belastningsfelet kommer i ett eget block. Låt eleverna förklara skillnaden med ord före formler. Arbetsgång i räkneexempel: Givet, samband, beräkning och rimlighetskontroll.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 38
12,0
0
V
12,0
1
V
Skillnaden är 0,01 V
Ett steg i sista siffran är 0,01 V i detta mätområde.
Upplösning Sista visade decimalen
42
Notes: BILD 42: Upplösning Sista visade decimalen
AVSNITT: Mätvärde
Visa steget mellan två på varandra följande värden. För vårt undervisningsexempel är upplösningen 0,01 V. Fler decimaler garanterar inte bättre noggrannhet. Källa: https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/accuracy-precision
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 39
Visning 12,00 V. Specifikation ±(0,5 % av visning + 2 siffror).
0,5 % = 0,005
0,005 · 12,00 V = 0,06 V
Procentdelen beräknas på avläsningens belopp.
Felgräns Procentdelen
43
Notes: BILD 43: Felgräns Procentdelen
AVSNITT: Mätvärde
Behåll samma 12,00 V genom hela genomgången. Uttrycket är ±(0,5% av visning + 2 siffror), och upplösningen är 0,01 V. Börja endast med procentdelen. Procenten tas av avläsningens belopp, även om visningen har minustecken.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 40
I specifikationen: 2 siffror (digits) = 2 steg à 0,01 V
12,00
12,01
12,02
0,01 V
0,01 V
2 · 0,01 V = 0,02 V
Det andra bidraget är 0,02 V.
Felgräns Två steg i sista siffran
44
Notes: BILD 44: Felgräns Två steg i sista siffran
AVSNITT: Mätvärde
Siffror eller counts betyder steg i sista visade siffran, inte antal decimaler eller två volt. Illustrera två steg med tre displayvärden. Källa: https://media.fluke.com/ade6b718-4577-4b57-903b-b10600664c67_original%20file.pdf
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 41
0,06 V + 0,02 V
±0,08 V
Felgränsen gäller när tillverkarens villkor är uppfyllda.
Felgräns Bidragen läggs ihop
45
Notes: BILD 45: Felgräns Bidragen läggs ihop
AVSNITT: Mätvärde
Addera bidragen till högsta specificerade instrumentavvikelse. Detta är inte en uppmätt faktisk avvikelse. Det är inte heller en fullständig osäkerhetsbudget.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 42
12,00 V ±0,08 V
11,90
11,92
12,00
12,08
12,10
11,92–12,08 V
Detta intervall omfattar bara den angivna instrumentfelgränsen.
Felgräns Intervallet runt avläsningen
46
Notes: BILD 46: Felgräns Intervallet runt avläsningen
AVSNITT: Mätvärde
12,00 minus/plus 0,08 ger 11,92–12,08 V. Begränsa tolkningen till instrumentets specifikation. Belastningsfel och andra bidrag kan behöva bedömas separat.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 43
10 A
mA
COM
VΩ
24,00 V
V DC
V DC
V AC
A DC
Ω
PIP
OFF
Noggrannhet enligt specifikationen:
±(0,5 % av avläst värde + 2 siffror)
Upplösning: 0,01 V
”2 siffror” = två steg i sista siffran.
1. Beräkna procentdelen i volt.
2. Beräkna två steg i sista siffran i volt.
3. Addera delarna till en felgräns.
Beräkna intervallets lägsta och
högsta spänning.
Skriv enheten i varje beräkningssteg.
Övning 6 Multimetern visar 24,00 V
47
Notes: BILD 47: Övning 6 Multimetern visar 24,00 V
AVSNITT: Mätvärde
Låt eleverna räkna procentdel, sifferdel och intervall separat. Välj numerisk förståelse före formeln med a och n.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 44
Procentdel: 0,005 · 24,00 V = 0,12 V
Två steg i sista siffran:
2 · 0,01 V = 0,02 V
Sammanlagd felgräns:
±(0,12 V + 0,02 V) = ±0,14 V
Intervall enligt specifikationen: 23,86–24,14 V.
Facit Multimeterns felgräns
48
Notes: BILD 48: Facit Multimeterns felgräns
AVSNITT: Mätvärde
0,005×24=0,12; 2×0,01=0,02; summa 0,14 V. Intervallet 23,86–24,14 V. Samma villkor som i instrumentets specifikation.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 45
Krav på utrustningen | Uppgifter från mätningen
12,0 V ±5 % | 11,50 V ±0,10 V
Vad får matningen vara? | Vilket intervall jämför vi med kravet?
Beräkna och jämför båda intervallen.
Utrustningens tolerans och mätarens felgräns
49
Notes: BILD 49: Utrustningens tolerans och mätarens felgräns
AVSNITT: Mätvärde
Källans krav är ett annat intervall än mätarens felgräns. Kravet avser utrustningen. Mätintervallet avser vår kunskap om den uppmätta spänningen under förenklade villkor.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 46
Krav: 12,0 V ±5 %
Mätning: 11,50 V ±0,10 V
Ligger hela mätintervallet inom kravet?
I denna övning räknas gränsvärdena som tillåtna.
Övning 7 Ryms hela mätintervallet
50
Notes: BILD 50: Övning 7 Ryms hela mätintervallet
AVSNITT: Mätvärde
Eleverna arbetar två steg: kravgränser och mätgränser. I detta övningsfall är ändpunkterna inkluderade. Regler för verklig acceptans måste vara definierade för arbetet.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 47
5 % av 12,0 V = 0,60 V
11,2
11,4
11,6
12,0
12,6
12,8
Tillåtet 11,40–12,60 V
Tillåtet område: 11,40–12,60 V.
Facit Kravet ger 11,40 till 12,60 V
51
Notes: BILD 51: Facit Kravet ger 11,40 till 12,60 V
AVSNITT: Mätvärde
Fem procent av 12 V är 0,60 V. Beräkna 12 − 0,6 och 12 + 0,6. Nästa bild lägger till mätintervallet på exakt samma skala.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 48
11,50 V ±0,10 V ger 11,40–11,60 V
11,2
11,4
11,6
12,0
12,6
12,8
Tillåtet 11,40–12,60 V
Mätintervall 11,40–11,60 V
Ja. Även den gemensamma nedre gränsen är tillåten i övningen.
Facit Hela mätintervallet ryms
52
Notes: BILD 52: Facit Hela mätintervallet ryms
AVSNITT: Mätvärde
11,50±0,10 ger 11,40–11,60. Den nedre gränsen sammanfaller med kravet och accepteras enligt den uttryckliga regeln. Förklara att det är ett gränsfall.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 49
“Spänningen är 11,8”
Vilka minst fyra uppgifter saknas?
Varför behövs en av dem för att bedöma resultatet?
En siffra ensam räcker inte som mätprotokoll.
Övning 8 Nästa vakt behöver förstå mätningen
53
Notes: BILD 53: Övning 8 Nästa vakt behöver förstå mätningen
AVSNITT: Dokumentation
Visa frågan före stödtexten. Eleverna ska nämna minst fyra saknade uppgifter och förklara varför en av dem behövs. Godta fler korrekta alternativ än ett enda facit.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 50
Fiktiva mätdata och identiteter för undervisning
Uppgift | Exempel
Mätpunkt och tillstånd | P1–P2 över H1. Matning på, S1 sluten, H1 ansluten.
Instrument och inställning | DMM-01. V DC, område 20 V. Upplösning 0,01 V.
Specifikation | ±(0,5 % av visningen + 2 siffror)
Resultat och felgräns | 11,80 V ±0,08 V. Intervall 11,72–11,88 V.
Krav och slutsats | 11,40–12,60 V. Hela intervallet ligger inom kravet.
Datum och utförare | 2026-09-24 kl. 10.15. Elev A.
Utgå från dokumenterade uppgifter när du skriver ditt eget protokoll.
Exempel på ett ifyllt mätprotokoll
54
Notes: BILD 54: Exempel på ett ifyllt mätprotokoll
AVSNITT: Dokumentation
Detta är ett fristående exempel med fiktiva uppgifter. De kan inte härledas ur den ofullständiga anteckningen på föregående bild. Givet: visning 11,80 V, upplösning 0,01 V och ±(0,5 % av visningen + 2 siffror). Felgränsen är 0,079 V, avrundad utåt till 0,08 V. Under dessa villkor ligger hela intervallet inom kravet. Vid verkligt arbete ska uppgifter hämtas från mätningen och instrumentunderlaget, aldrig gissas.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 51
Givarmodell utan ansluten mätare
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
R₂
1 MΩ
5,000 V
Beräknad spänning
över R₂
Två lika motstånd delar 10 V lika. Över R₂ finns 5 V.
Två motstånd delar källans spänning
55
Notes: BILD 55: Två motstånd delar källans spänning
AVSNITT: Belastningsfel
Övergång: nu lämnar vi lampkretsen för en givarmodell med stora resistanser. Visa först kretsen utan mätare. Lika motstånd delar 10 V lika. Gå inte vidare förrän 5 V är förstått.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 52
Rₘ = 10 MΩ beskriver mätarens ingång i V-läge
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
R₂
1 MΩ
Rₘ
10 MΩ
Mätarens ingång
En liten ström går nu genom mätarens ingång.
Mätaren tillför en parallell väg
56
Notes: BILD 56: Mätaren tillför en parallell väg
AVSNITT: Belastningsfel
Lägg till mätarens ingångsresistans 10 MΩ parallellt med R2. Förutsäg om spänningen ökar eller minskar. Ingen beräkning behövs på denna bild. Ingången är här modellerad som en resistans vid likspänning. Källa: https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/electrical/can-you-live-with-the-burden
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 53
Rₚ = (1 MΩ · 10 MΩ) / (1 MΩ + 10 MΩ) ≈ 0,909 MΩ
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
Rₚ
0,909 MΩ
Den nedre delen har fått lägre resistans.
Den nedre parallellkopplingen ersätts
57
Notes: BILD 57: Den nedre parallellkopplingen ersätts
AVSNITT: Belastningsfel
Rp=1×10/(1+10)=10/11MΩ≈0,909MΩ. R1 är oförändrad. Visa varför just den nedre delen ändras. Behåll enheten MΩ genom beräkningen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 54
R₁ = 1 MΩ. Rₚ ≈ 0,909 MΩ. Källan ger 10 V.
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
Rₚ
0,909 MΩ
Uₘ = ?
Uₘ = 10 V · Rₚ / (1 MΩ + Rₚ)
Övning 9 Spänningen med ansluten mätare
58
Notes: BILD 58: Övning 9 Spänningen med ansluten mätare
AVSNITT: Belastningsfel
Eleven rekonstruerar det guidade exemplet. Ge formeln U=Uin×Rnedre/(Rövre+Rnedre). Använd den nyss framräknade parallellresistansen.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 55
Uₘ ≈ 10 V · 0,909 MΩ / (1 MΩ + 0,909 MΩ)
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
Rₚ
0,909 MΩ
4,762 V
Avrundat till 0,01 V:
4,76 V
Mätaren har ändrat den spänning vi försöker mäta.
Facit Spänningen blir cirka 4,762 V
59
Notes: BILD 59: Facit Spänningen blir cirka 4,762 V
AVSNITT: Belastningsfel
Med exakta Rp=10/11 fås 100/21 V = 4,7619 V. Den ursprungliga spänningen ändrades när mätaren anslöts. Det är belastningsfel. 4,762 V är en beräknad spänning, inte en verklig displayavläsning. Avrundat till 0,01 V blir det 4,76 V. Andra mätfel ingår inte här.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 56
Samma källa och samma R₁ och R₂. Nu är Rₘ = 1 MΩ.
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
R₂
1 MΩ
Rₘ
1 MΩ
Mätarens ingång
Beräkna spänningen. Jämför med 5,000 V utan mätare.
Övning 10 Lägre ingångsresistans
60
Notes: BILD 60: Övning 10 Lägre ingångsresistans
AVSNITT: Belastningsfel
Ändra bara Rm till 1 MΩ. Fråga först om belastningen blir större. Låt eleverna beräkna parallellvärdet, ny spänning och procentfel.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 57
Rₚ = (1 MΩ · 1 MΩ) / (1 MΩ + 1 MΩ) = 0,5 MΩ
+
−
10 V
R₁
1 MΩ
Rₚ
0,5 MΩ
3,333 V
Avrundat till 0,01 V:
3,33 V
Uₘ = 10 V · 0,5 MΩ / (1 MΩ + 0,5 MΩ) ≈ 3,333 V
Facit Parallellvärde och ny spänning
61
Notes: BILD 61: Facit Parallellvärde och ny spänning
AVSNITT: Belastningsfel
1 MΩ parallellt med 1 MΩ ger 0,5 MΩ. 10 × 0,5 / (1 + 0,5) ≈ 3,333 V. Procentfelet kommer först på nästa bild.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 58
(3,333 V − 5,000 V) / 5,000 V · 100 %
≈ −33,3 %
Minustecknet betyder lägre spänning än utan ansluten mätare.
Facit Belastningsfelet i procent
62
Notes: BILD 62: Facit Belastningsfelet i procent
AVSNITT: Belastningsfel
Utgå från referensvärdet utan mätare, 5 V. Skillnaden −1,667 V dividerad med 5 V ger cirka −33,3 %. Minustecknet betyder lägre beräknad spänning. Behåll fler siffror under beräkningen och avrunda resultatet sist.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 59
Mätarens ingång | Beräknad spänning | Ändring från 5 V
Ingen mätare | 5,000 V | Referens
10 MΩ | cirka 4,762 V | cirka −4,76 %
1 MΩ | cirka 3,333 V | cirka −33,3 %
Stora resistanser i givarkretsen gör mätarens belastning märkbar.
Samma givarkrets med olika mätare
63
Notes: BILD 63: Samma givarkrets med olika mätare
AVSNITT: Belastningsfel
Samla jämförelsen. Högre ingångsresistans ger mindre belastning i just denna modell. Detta är inte ett allmänt påstående att högimpedans alltid är rätt för alla mätuppgifter.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 60
Varför kopplas V parallellt och A i serie?
Vad skiljer upplösning, felgräns och belastningsfel?
Vad behöver nästa vakt för att tolka din mätning?
Förklara med egna ord och peka på ett schema.
Vad har vi mätt och vad kan påverka
64
Notes: BILD 64: Vad har vi mätt och vad kan påverka
AVSNITT: Avslut
Avslutande återkoppling. Facit: V jämför två punkter; A kopplas i serie; Ω kräver frånskiljning. Felgränsen gäller enligt instrumentets villkor. Belastning ändrar kretsen. Be om ett kort protokoll med mätpunkter och drifttillstånd.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 61
Rita och förklara en korrekt mätkoppling.
Bifoga ett kort mätprotokoll utifrån givna data.
Redovisa mätpunkter, inställning, resultat och slutsats.
Följ kursens aktuella inlämningsanvisning.
Avslut och eget arbete
65
Notes: BILD 65: Avslut och eget arbete
AVSNITT: Avslut
Avsluta med ett schema och ett protokoll baserat på givna uppgifter. Ange aktuell inlämningsanvisning separat. Praktiskt utförande sker vid handledd laboration.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 62
Exempel: 12 V, last 120 Ω och mätarens resistans 1 Ω
Utan mätare: 12 V / 120 Ω = 0,100 A
Med mätare: 12 V / (120 Ω + 1 Ω) ≈ 0,0992 A
Även strömmätaren kan ändra den ström som mäts.
Sök upp instrumentets uppgift om spänningsfall i strömläget.
Referens Strömmätaren påverkar också
66
Notes: BILD 66: Referens Strömmätaren påverkar också
AVSNITT: Referens
Fördjupning, inte nödvändig för första genomgången. Strömingångens shunt och säkring ger spänningsfall. Det kallas burden voltage i manualer. Värden är konstruerade undervisningsdata. Källa: https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/electrical/can-you-live-with-the-burden
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 63
8,00 V. Specifikation ±(1 % av visningen + 3 siffror). Steg 0,01 V.
0,01 · 8,00 V = 0,08 V
3 · 0,01 V = 0,03 V
Felgräns ±0,11 V. Intervall 7,89–8,11 V.
Allmänt: felgräns = procentdel + antal steg · stegets storlek.
Referens Ytterligare exempel på felgräns
67
Notes: BILD 67: Referens Ytterligare exempel på felgräns
AVSNITT: Referens
Extraövning. Visa gärna fråga muntligt innan lösningen. δ är den beräknade specificerade gränsens storlek, inte en känd faktiskt uppmätt avvikelse.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 64
R₁ = R₂ = Rₘ = 2 MΩ. Utan mätare: 4,5 V.
+
−
9 V
R₁
2 MΩ
Rₚ
1 MΩ
3,0 V
Belastningsfel −33,3 %
Rₚ = (2 MΩ · 2 MΩ) / (2 MΩ + 2 MΩ) = 1 MΩ.
Uₘ = 9 V · 1 MΩ / (2 MΩ + 1 MΩ) = 3 V.
Referens Belastning vid 9 V
68
Notes: BILD 68: Referens Belastning vid 9 V
AVSNITT: Referens
Frivilligt fördjupningsexempel med en annan matningsspänning. R1 = R2 = Rm = 2 MΩ. Rp = 1 MΩ, Um = 3 V. Utan mätare: 4,5 V. Relativ ändring: −33,3 %.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 65
Spänning, ström och resistans
Kjell & Company · valbar förberedelse
Resistansmätning
Elma Instruments · 1:10–3:30
Mätning på 12 V-batteri
Husbilsvloggen · 5:45–7:59
Kontroll av säkringar
Husbilsvloggen · 7:59–11:02
Referens Svenska filmer
69
Notes: BILD 69: Referens Svenska filmer
AVSNITT: Referens
Länkar och tidsavsnitt bevaras från ursprungspresentationen. Använd valda klipp som kompletterande stöd. Kontrollera uppspelning på undervisningsenheten.
Förutsättningarna anges för varje exempel. Lampkretsen är en strömbegränsad 12 V SELV-rigg; övriga räkneexempel använder sina egna givna värden. Praktiskt arbete sker vid handledd laboration.
Källor: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
Illustrationer skapade med bildgenerering. Kopplingsscheman, anslutningar, mätvärden och märkningar är redigerbara PowerPoint-objekt.

## Slide 66
Elteknik och ellära, kapitel 6, s. 46–52.
Kursunderlag YH03151 och vecka 39.
Fluke: resistansmätning, felgränser, CAT och belastning.
Labbinstrumentets manual: uttag, gränser och funktioner.
Illustrationerna är AI-skapade undervisningsbilder.
Figurerna är förenklade modeller. Instrumentets manual gäller vid praktisk användning.
Källor och instrumentunderlag
70
Notes: Källor
https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-39/aktuell/Multimeter_sjofart_elev_v6.pptx
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/accuracy-precision
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/safety/multimeter-guide
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/electrical/can-you-live-with-the-burden
https://media.fluke.com/ade6b718-4577-4b57-903b-b10600664c67_original%20file.pdf
Filmlänkar finns på föregående bild.
Förenklad undervisningsmätare: inte en avbildning av skolans bekräftade instrument. Kontrollera den verkliga manualen före praktiskt arbete.